## Sheet1
شرایط اختصاصی:
1-یک دستگاه انژکتور بر روی دستگاه تحویل گردد .
2-ارائه تعهد کتبی در سربرگ شرکت ممهور به مهر و امضای صاحبان امضای مجاز در خصوص ارائه گارانتی دستگاه و تیوپ حداقل 20 ماه از زمان تحویل و 18 ماه از زمان نصب دستگاه به مرکز، بدون قید و شرط لحاظ گردد .
3-یک عدد یو پی اس متناسب با نیاز دستگاه توسط شرکت فروشنده تحویل گردد .
ردیف | الزامات دستگاه سی تی اسکن 32 اسلایس
1 | دستگاه ساخت سال حداقل 2023 باشد.
2 | امکان تکنولوژی IR
3 | دارای SCAN FOV حداقل 50 سانتی متر
4 | دارای ابعاد ماتریس تصویر بازسازی شده حداقل 512*512
5 | دارای قابلیت کاهش دوز بیمار
6 | دارای قابلیت TILT گانتری 30± درجه
7 | دارای لوازم جانبی جهت پوزیشنینگ بیمار ( هولدرهای مختلف و نوارهای (straps) نگهدارنده بیمار بر روی تخت)
دتکتورها
8 | دارای تعداد المان دتکتور در هر ردیف بیش از 600
9 | دارای عرض اسلایس تصویر انتخابی کمیته کمتر از 75/0 میلی متر
گانتری
10 | دارای Rotation Time- Sec- 360 Degree حداقل 75/0 ثانیه
11 | دارای Gantry Aperture حداقل 70 سانتی متر
تیوب
12 | دارای ظرفیت حرارتی آند حداقل 5 MHU
13 | دارای DISSIPATION RATE بیشتر از KHU/min700
تخت
14 | دارای حداقل وزن قابل تحمل 200 کیلوگرم
15 | دارای حداقل ارتفاع تخت کمتر از 60 سانتی متر
16 | دارای محدوده حرکت طولی بیش از 150 سانتی متر
17 | دارای محدوده قابل اسکن حداقل 150 سانتی متر
ژنراتور
18 | دارای توان خروجی حداقل KW 42
19 | دارای KVp rangeشامل محدوده 90-130 KV
20 | دارای Max Scan Timeحداقل 100 Sec
نرم افزار و لوازم جانبی
21 | دارای خروجی DICOM 3.0 با قابلیت انتقال تصاویر سه بعدی باشد .
22 | دارای بالاترین ترکیب بندی کامپیوتر اصلی با بالاترین حجم HDباشد .
23 | دارای قابلیت دریافت تصاویر از سایر سیستم ها بصورت شبکه یا DVD/CD
24 | دارای Auto Film
25 | دارای نرم افزار محاسبه Dose
26 | دارای شیشه سربی 1*2
27 | دارای acquisition and review workstation
28 | دارای مانیتور حداقل 19 inch
29 | دارای CT ANGIOGRAPHY
نماینده خریدار | قرائت شد مورد قبول است
تایید و محل امضا | محل مهر و امضای شرکت